	LT-103型两线制压力变送板

                                      （使用说明书）2022-05
产品概述                                                          
LT-103型两线制压力变送板是2088壳体专用测量变送一体板，通过以微处理器为核心
的高集成度电路，可靠的实现压力信号的采集和处理以及环路输出，全数字式调试、校准。
自带三按键，方便标定，特别适合用扩散硅压力传感器进行智能压力、液位变送器的生产和
制造。

· 两线制工作方式;
· 提供传感器恒流激励;
· 三键三步简易标定;
· 宽动态信号输入；

· 压力量程量程键自适应；

· 高集成度、抗干扰设计及软硬件看门狗
技术指标                                                           
供电电源：
DC9～36V（推荐DC24V）
信号范围：
±320mV、±160mV、±80mV、±40mV、±20mV
量程键信号自适应
出厂信号：
±40mV

恒流激励：

0.4mA (特别适合扩散硅传感器阻抗)

采样速率：
10次/秒
测量及输出量程范围：

0～10000（量程自适应，无需设定）
输出电流：

4～20mA(出厂已校准)

输出分辨率：
1uA
输出精度：
±0.5％

温度漂移：
<50ppm/℃
工作温度：
温度－20～+80℃ 湿度<85%RH.
功耗：
小于0.3W
外形尺寸：
2088壳体安装
接线                                                            
[image: image1.jpg]


  [image: image2.jpg]



标定方法                                                          
    LT-103压力变送板采用3键3步法进行快速简易标定。标定在上电5分钟之内被允
许，上电后5分钟无任何按键操作，标定被禁止。
【3键】   量程确定键         零位标定键-Zero     满位标定键-Full
【3步】   量程键确定量程 (   零位键下限标定  (  满位键上限标定
第1步：
确定量程（标定台打压给定满量程压力），长按量程键2秒以上，指示灯常亮时断开，
灯熄灭，量程确定成功；（上电后压力量程只能被允许确定一次，除非再次上电）出厂默认量程为40mV，若无需改变量程，可直接从第二步开始。
第2步：
给定下限压力值，长按零位键2秒以上，指示灯快速闪烁时松开按键，灯熄灭，
压力下限标定成功；（5分钟内可重复标定）
第3步：
给定上限压力值，长按满位键2秒以上，指示灯快速闪烁时松开按键，灯熄灭，
压力上限标定成功；（5分钟内可重复标定）


[image: image3.png]


[image: image4.png]


[image: image5.png]


[image: image6.png]


[image: image7.jpg]



