	LT-128/208型两线制液位变送板

                                      （使用说明书）2022-06
产品概述
LT-128/208型两线制智能液位变送板是专用测量变送一体板，通过以微处理器为核心
的高集成度电路，可靠的实现液位信号的采集和处理以及环路输出，全数字式调试、校准。
自带三按键，方便标定，特别适合用磁浮子液位变送器的生产制造。

两线制工作方式;

三键三步简易标定;
液位量程量程键自适应（0-20米）；

高集成度、抗干扰设计及软硬件看门狗

技术指标

供电电源：
DC9～36V（推荐DC24V）
信号范围：
1.0m、2.5m、5m、10m、20m（量程键信号自适应）
采样速率：

5次/秒

显示及输出量程范围：

0～10000
输出电流：

4～20mA(出厂已校准)

输出分辨率：
1uA
输出精度：
±0.5％

温度漂移：
<50ppm/℃
工作温度：
温度－20～+80℃ 湿度<85%RH.
功耗：
小于0.3W
[image: image1.png]


      [image: image2.jpg]



安装孔距：33~36mm                       安装孔距：44mm
外形尺寸：直径44mm，高20mm            外形尺寸：直径50mm，高16.5mm
安装壳体：顶部接线盒安装                 安装壳体：2088壳体安装
接线
[image: image3.png](o]
(=)
>
+
m
E\
=
e
25
.

RIFFES+ S+

&

R RLSS kA~ GND

EIEE

EfRRthEkE

KT
EIEE

i}
L7
L7

-
02
73 172

#
T
i



  [image: image4.png]DC24ViEsk =

FREE AT
FlItREE R

IR E LR

BiEthEER

000

@D S+ VDD
RS R

ERE

16.50 | 44
O O O





LT-128端子及接线图                           LT-208端子及接线图
[image: image5.png]fEREEHEB- (GND)
EREES+ (S+) —
fEREEH®E+ (VDD)

fESa0

[pesyen

= auni

}mxun'

N

0 o0on oo

I

0 0 o oo

0|





标定方法

    LT-128/208液位板均采用3键3步法进行快速简易标定。标定在上电5分钟之内被允
许，上电后5分钟无任何按键操作，标定被禁止。
【3键】   量程确定键         零位标定键-Zero     满位标定键-Full

【3步】   量程键确定量程 (   零位键下限标定  (  满位键上限标定
第1步：
确定量程（浮球或浮子移动至最远端），长按量程键（LT-128板短接端子5和6）2秒以
上，指示灯常亮时断开，灯熄灭，量程确定成功；（上电后液位量程只能被允许确定一
次，除非再次上电）出厂默认量程为5米，若无需改变量程，可直接从第二步开始。
液位量程由浮球或浮子移至最远端时的信号大小决定！
上接线时，零液位在最远端，满液位在接线端！
下接线时，零液位在接线端，满液位在最远端！
第2步：
给定下限液位（浮球或浮子移动到零液位处），长按零位键2秒以上，指示灯快速闪烁
时松开按键，灯熄灭，液位下限标定成功；（5分钟内可重复标定）
第3步：
给定上限液位（浮球或浮子移动到满液位处），长按满位键2秒以上，指示灯快速闪烁
时松开按键，灯熄灭，液位上限标定成功；（5分钟内可重复标定）


