LT-402 型 (LCD 显示)两线制智能压力变送板 （使用说明书） 2014-12. 产品概述. LT-402型两线制智能压力变送板是3051壳体专用变送及液晶显示一体板，通过以微处理器为核心的高集成度电路，可靠的实现压力信号的采集和处理以及环路输出，全数字式调试、校准。特别适合用扩散硅、陶瓷、应变式压力传感器进行智能压力、液位变送器的生产和制造。 l 两线制工作方式 ; l 提供传感器恒流、恒压激励 ; l 支持四位半 LCD 显示(带背光) ; l 支持三键参数设置、标定及调试 ; l 宽动态信号输入； l 输入 8 段（9 点）折线修正功能 ; l 独有的输出迁移、反转功能 ; l 现场(按键)零点校正功能； l 高集成度、抗干扰设计及软硬件看门狗. 技术指标. 供电电源：; DC8V～36V（推荐 DC24V）. 信号范围：; ± 5mV、± 7mV、± 8mV、± 10mV. ± 13mV、± 20mV、± 40mV、± 80mV. 恒流激励：; 0.4mA (特别适合扩散硅传感器阻抗). 恒压激励：; 2.5VDC(最大 1.0mA 负载，特别适合陶瓷压阻传感器). 采样速率：; 10 次/秒. 显示及输出量程范围; -19999～30000. 输出分辨率：; 1uA. 输出精度：; ±0.2%. 温度漂移：; <40ppm/℃. 工作温度：; 温度－20～+80℃ 湿度<85%RH.. 功耗：; 小于 0.3W(含 LCD 显示及背光).

接线. 操作设置. 【面板】 【第一组参数设置】 ① 长按键 2 秒以上不松开，直至显示LOC(Loc)参数； ② 点按 或 键，调出参数值，修改位闪烁，长按 或 键移动修改位，点按 或.

键修改参数值， 点按键保存； ③ 将密码锁LOC改为 1111，点按键， 显示本组下一个参数名； ④ 点按键可以顺序翻阅参数名称，按步骤②对需要修改的参数进行设置。查阅或设置第一组参数最后一个参数时， 点按 键将退出设置； 【第二组参数设置】 ① 将密码锁 设置为 1010，点按 键,显示本组第一个参数 （I-04）； ② 点按画键可以顺序翻阅本组其它参数名称，对需要修改的参数用 w 或 m 键进行修改，并点按 键保存 ; ③ 长按 键 2 秒以上不松开，退出设置；. 参数一览. 【第一组参数】. 符号; 名称; 内容; 取值范围. Loc; 密码锁; 0000～ 9999. oPL; 输出 压力下 限设定; -19999～ 30000. oPH; 输出 压力上限设定; -19999～ 30000. FLtr; 输入数字滤波; 0～ 20. Eout; 故障输出 处理方式; 0 ～ 1 注 1. unit; 工程量单位选择; 0 ～ 9 注 2. 【第二组参数】. 符号; 名称; 内容; 取值范围. I-04; 输出 4mA 调整; 0005～ 4000. I-20; 输出 20mA 调整; 7000～ 14000. Sn; 输入信号选择; 0 ～ 7 注 3. dot; 测量显示小数点位置; 0 ～ 4 注 4. d-En; d-En; 标定允许; 0 ～ 1 注 5. d-no; d-no; 标定点数; 2～ 9. d-00; 测量点 0 显示及采样; -19999～ 30000. d-01; 测量点 1 显示及采样; -19999～ 30000. d-82; d-02; 测量点 2 显示及采样; -19999～ 30000. d-83; d-03; 测量点 3 显示及采样; -19999～ 30000.

d-04; 测量点 4 显示及采样; -19999～ 30000. d-05; 测量点 5 显示及采样; -19999～ 30000. d-06; 测量点 6 显示及采样; -19999～ 30000. d-07; 测量点 7 显示及采样; -19999～ 30000. d-08; 测量点 8 显示及采样; -19999～ 30000. 注 1：0～ 1 顺 序 对应 ---L、 ---H 注 2：0 表示不显示单位,1～ 9 顺序对应 mm、cm、m、MPa、KPa、Pa 、 ℃ 、mA、% 注 3：0～7 顺序对应±80mV、 ±40mV、± 20mV、± 13mV、± 10mV、 ±8mV、± 7mV、 ± 5mV 注 4：0～ 4 顺 序 对应 .8t、8t.8t 、 . 、 . 、 注 5：0 对应off ， 1 对应con. 参数说明. LOC （Loc） ——参数密码锁,用于参数、标定及调校结果的保护 COPL（oPL） ——变送输出量程下限 OPH（oPH） ——变送输出量程上限 （FLtr） ——测量值滤波系数 Eout (Eout) ——故障输出处理方式,故障时(传感器输出超量程或标定错误) 闪烁显示故障代码 (o.L 或 Err)，即传感器超量程时显示 o.L，标定错误时显示 Err,此时输出按以下设置处理 设置为 ---L 时，输出按< 4mA 处理(约 3.75mA) 设置为 ---H 时，输出按>20mA 处理(约 20.60mA) nlt(unit) ——工程量单位显示选择,可选择显示的单位有 : 0:无 任何单位 1～ 9 ： 顺序 显示 为： mm、cm、m、MPa、KPa、Pa 、 ℃ 、mA、% （I-04） —— 4mA 输出调整，用于环路零值输出电流 4mA 的微调，每增加或减小一个字， 对应输出将增加或减小约 2uA。 （I-20） ——20mA 输出调整，用于环路满值输出电流 20mA 的微调，每增加或减小一个.

字，对应输出将增加或减小约 2uA。 5n ( Sn ) —— 输入信号类型选择(信号类型改变时，必须在点按 键后，再常按 键退出参数设置状态， 已使内部 AD 重新配置) dot（dot） —— 测量显示小数点位置选择 d-En （d-En） —— 多点标定允许 off：标定禁止 cn ：标定允许 d-no （d-no） —— 标定点数（2～ 9 点） (标定点数改变时， 必须在点按 键后，再常按 键退出参数设置状态， 已使内部配置重新生效) d-88 （d-00） —— 测量点 0 对应的显示及采样值 d-8t （d-01） —— d-88 （d-o8） -- 各测量点对应的显示及采样值. 标定操作. 【标定方法】 ① 根据传感器量程及激励恒流确定输入范围 ; ② 信号范围确定后，进入第二组参数，查看 5n 参数，若 5n 参数发生变更，必须点按 键确认保存，再常按键退出设置状态已使内部 AD 重新配置生效，若 5n 值没有变更，则继续操作 ; ③ 根据显示需要设置dot、FL tr 参数 ; ④ 设置d-En参数为允许， （仅当d-En允许时，方可显示设置后续参数） ; ⑤ 根据所选压力传感器，确认标定点数并设置d-no ，若d-no参数发生变更，也必须点按 键确认保存，再常按 键退出设置状态已使内部配置重新生效，若 d-no 值没有变更，则继续操作 ; ⑥ 点按键到参数d-8t，设置为起始点压力显示值，并将闪烁位移到最高位（千位），待压力稳定，点按 键采样该点并保存 ; ⑦ 按步骤 6 设置并采样其它压力点， 压力标定结束点只显示到在d-no参数规定的点数 ; ⑧ 点按键确认后显示参数 时， 表明标定结束，若重新标定，点按键，按⑥~⑦操作 ;.

⑨ 长按键不松开， 退出第二组参数。 注意：标定过程中的d-88～d-88顺序给定的压力值大小必须是单调递增的，即后一点的 给定压力值一定大于前一点给定的压力值，否则将出现标定错误(显示 Err 提示)。 【标定举例】 压力标定可分为 2 点或多点标定，举例说明压力标定的方法及步骤。 例： 0-2.0Mpa 扩散硅传感器，实际按 0-1.6Mpa 标定，即 0-1.6Mpa 对应 4-20mA 输出，激励恒流 1.5mA 供电时，满量程电压为 150mV，而变送板提供 0.4mA 恒流，则满量程电压线性降为 40mV ，1.6Mpa 时电压约为 32mV，确定信号范围±40mV， 小数点位置为dot=8 . ,压力分 3 点标定，具体参数步骤如下 ① 将LOC设置为 1010 进入第二组参数 ; ② 根据要求设置5n、dot 、FL tr，本例 ; 5n = ±40mV dok = 000.0 = 0001 ③ d-En设置为。n，标定允许 ; d-no设置为 0003（三点标定） ④ 按键到参数d-8t，设置为8t.8t给定零压力，并将闪烁位移到最高位（万位），待零压力稳定，点按 键确认标定 ; ⑤ 仪表显示d-8i， 给定 0.800Mpa 压力，将d-8i设置为 0.800，并将闪烁位移到最高位（万位） ，待压力稳定，点按 键确认标定 ; ⑥ 仪表显示s-8?，给定 1.600Mpa 压力，将d-82设置为 1.600，并将闪烁位移到最高位（万位） ，待压力稳定，轻按 键确认标定 ;仪表显示本组第一参数I-84，标定完毕。 注意： d-8t （d-01） -- d-88（d-o8）为标定点压力显示值，标定时设定值闪烁位仅在万位时，变送板才采样该点， 此时按下 键除记录该点显示值外，还采样该点压力并记录，若闪烁位不在万位，按下键后， 只记录保存该点显示值。. 输出调整. ① 将万用表电流档串入输出端 ; ② 将密码锁LOC，设置为 1010 点按键进入第二组第一个参数I-84 ; ③ 通过 和 键调整 4mA 输出电流 ;.

④ 点按键保存 4mA 调整值 ; ⑤ 显示窗显示参数t-2t通过减 和加 键调整 20mA 输出电流 ; ⑥ 点按键保存 20mA 调整值显示窗显示参数 5n ,长按 键 2 秒以上不松开，退出输出调整。. 功能说明. 【显示】 ① LT-402 变送板上电显示“402”为该变送板型号，间隔 1 秒后显示当前设置的信号类型，详见输入信号 Sn 类型。 ② 故障或超量程导致压力传感器输出 mV 值大于所选信号类型的最大量程时， 闪烁显示 o.L ③ 标定过程或步骤操作不当引起错误时， 闪烁显示 Err 【折线修正】 压力标定可分为 2 点、3 点、 5 点或 9 点进行标定， 以消除传感器的非线性误差，提高测量精度。当然对于线性比较好的扩散硅传感器一般采用“标零”和“标满”的 2 点标定即可，对于非线性较差的传感器可采用多点折线修正标定。 【输出迁移】 利用变送板测量、输出量程独立设置的特性，压力标定后，可在传感器测量量程内进行任意测量段的变送输出，使变送板智能化得到体现。典型应用如 : 量程 0-1.6Mpa 传感器 按 2 点标定 0～ 1.6Mpa 输出 4～20mA，可按 0～ 1.0Mpa、0～1.6Mpa、0～2.0Mpa 设置输出，标称为 1.6Mpa 的传感器超量程使用时，仔细参考使用传感器的过压特性，保证合理应用。 量程-1.0～ 1.0Mpa 传感器 实际需要-1.0Mpa～0Mpa 对应 4～20mA 输出，利用传感器测量对称性可进行 0～1.0Mpa标定，结束后，将输出量程设置为下限-1.0Mpa，上限 0Mpa 即可，特别适合不能模拟负压的场合。 【现场零点校正】 对于小量程压力变送器， 由于现场安装位置的改变(由水平安装变为垂直安装)异或是其它原因造成零点不为零的现象，此时可按如下方法进行现场零点校正 (当然校正时务必保证当前压力为零压力)：先点按一下 键，然后常按减 键不松开 6 秒以上，显示窗口显示Ero，表示零点校正成功！ 【输出反转】.

输出反转也是利用智能变送板输出量程独立设置这一特性实现。例如 0～1.6Mpa 对应出4～20mA，将输出下限设置为 1.6Mpa，上限设置为 0Mpa 实现 0～ 1.6MP 对应 20mA～4mA 输出反转。. 使用注意事项. LT-402型两线制变送板是专为3051壳体设计的专用压力显示变送一体板， 四位半LCD显示除了显示实时压力值外，还可配合面板按键进行参数的设置，输入、输出的标定和调整，操作简便，极大的方便了压力变送器的生产制造。 LT-402型变送板在实际使用中， 须注意以下事项： 1.输入信号5n 的确认 输入信号范围为： ±5mV、±7mV、±8mV、±10mV、±13mV、±20mV、±40mV、±80Mv八种，出厂设置为±40mV。本变送板提供0.4mA的恒流激励，对于扩散硅传感器一般厂家提供的指标为恒流1.5mA时的满量程电压Vs，应线性换算 (0.4/1.5) ×Vs，得到的mV值才为该压力传感器的实际满量程mV值，从5n中选择相应的信号范围。 2.输入信号5n及标定点数d-no的变更 当信号类型5n或标定点数d-no参数值发生更改时， 必须在点按 键确认保存后，再长按 键退出参数设置状态， 已使内部AD重新配置生效。然后再次进入第二组参数进行输入标定操作。 3.接线提示 LT-402板提供恒流、恒压两种激励方式给压力传感器，根据实际需要选择正确的接线。请务必按以下标示接线！！！. S+; S-; I+; I-; V+; V-. 信号正; 信号负; 恒流激励正; 恒流激励负; 恒压 (2.5V)激励正; 恒压 (2.5V)激励负. 4.供电电压：供电电压推荐为24VDC,带负载250欧不得低于14VDC 5.压力标定提示 不管是两点还是多点标定，在点按 键采样各压力时， 务必使闪烁位移到最高位 (万位)，否则标定采样视为无效！ 6.现场零标定功能 由于压力传感器自身的漂移或是安装位置的改变， 变送器在现场压力本应该显示为零，输出为4mA时，出现了偏差，尤其小量程的传感器可能更明显。此时可利用现场零标定功能进行修正，按以下两步操作即可使显示、输出回零(操作时， 务必保证当前压力为零压力)： ① 点按一下 键.

② 长按减 键不松开6秒以上， 直到显示窗口显示Ero，表示零点校正成功！ # 7.传感器故障处理 新增压力传感器故障处理功能，当传感器输出 mV 值超过所选信号范围或标定错误时，变送板电流输出按参数 Eout 设置进行输出，Eout 设置为---L 时，输出按<4mA 处理, 设置为---H 时，输出按>20mA 处理。