	LT-207H型法兰分段液位变送板

                                            （使用说明书）2023-10
产品概述                                                          
LT-207H型智能液位变送板是2088壳体专用变送、通讯及LED显示一体板，通过以微处
理器为核心的高集成度电路，可靠的实现液位信号的采集和处理以及环路电流输出或485通
讯输出，全数字式调试、校准。特别适合用磁浮子液位变送器的生产制造。
· 两线制工作方式;
· 法兰分段液位测量功能；
· 支持RS-485接口，MODBUS RTU协议;
· 支持0.36吋四位LED显示;
· 支持三键参数设置、标定及调试;
· 多段非线性修正功能（5点4段）;
· 独有的输出迁移、量程反转功能;
· 现场修正功能；
· 高集成度、抗干扰设计及软硬件看门狗
 对于需要法兰连接分段液位的测量场合，支持连接处过渡判断，平稳输出。不会因连接处传感器失磁而产生断线故障误报。
技术指标                                                           
供电电源：
DC9～36V（推荐DC24V）
信号范围：
1.0m、2.5m、5m、10m、20m
测量分辨率：
5mm、 1cm、 2cm 

测量精度：

±0.2％F.S
采样速率：
5次/秒
显示及输出量程范围：

-1999～9999
输出分辨率：
1uA
输出精度：
±0.2％

温度漂移：
<40ppm/℃
工作温度：
温度－20～+80℃ 湿度<85%RH.
功耗：
小于0.3W(含LED显示)
接线                                                              
[image: image1.png]+ +@ He

@lnsws DC24V
Wlge o =





             VDD:传感器供电正    S+:信号正      GND: 传感器供电地
操作设置                                                          
[image: image124.png]


【面板】

【按键说明】

① 测量值显示窗       ② 设置/确认键

③ 减少键             ④ 增加键

【第一组参数设置】
1 长按
[image: image2.png]


键2秒以上不松开，直至显示
[image: image3.png]


(Loc)参数；
2 点按 [image: image4.jpg]


 或 [image: image5.jpg]


 键，调出参数值，修改位闪烁，长按 [image: image6.jpg]


 或 [image: image7.jpg]


 键移动修改位，点按 [image: image8.jpg]


 或
[image: image9.jpg]


键修改参数值，点按
[image: image10.png]


键保存；

3 将密码锁
[image: image11.png]


改为1111，点按
[image: image12.png]


键，显示本组下一个参数名；
4 点
[image: image13.png]


按键可以顺序翻阅参数名称，按步骤②对需要修改的参数进行设置。查阅或设置
第一组参数最后一个参数时，点按
[image: image14.png]


键将退出设置；
【第二组参数设置】
① 将密码锁
[image: image15.png]


设置为1010，点按
[image: image16.png]


 键,显示本组第一个参数
[image: image17.png]


（I-04）；
② 点按
[image: image18.png]


键可以顺序翻阅本组其它参数名称，对需要修改的参数用 [image: image19.jpg]


 或 [image: image20.jpg]


 键进行修
改，并点按
[image: image21.png]


键保存;
③ 长按
[image: image22.png]


键2秒以上不松开，退出设置；

参数一览                                                          
【第一组参数】
符号
名称
内容
参数内址
取值范围

[image: image23.png]



Loc
密码锁
00H
0000～9999

[image: image24.png]



oPL

输出液位下限设定

01H
-1999～9999

[image: image25.png]



oPH

输出液位上限设定

02H
-1999～9999
Sc
平移修正
03H
-1999～9999

FI
满度修正
04H
0.000～1.500

[image: image26.png]FLEr




FLtr

输入数字滤波
05H
0～20

[image: image27.png]Eouk




Eout
故障输出处理方式
06H
0～1 注1
I-dF
输出电流波动滤波
0BH
0000～0050
P-Zr
零位跟踪
0CH
-0100～0100
H-01
法兰连接位置1
0DH

-1999～9999
H-02
法兰连接位置2
0EH
-1999～9999
H-dF
连接区间值
0FH
0～100
【第二组参数】

符号
名称
内容
参数内址
取值范围

[image: image28.png]



I-04

输出4mA调整

10H
0005～0500

[image: image29.png]



I-20

输出20mA调整

11H
6500～7500

[image: image30.png]



Sn

输入信号选择

12H
 0～4 注4

[image: image31.png]dok




dot

测量显示小数点位置

13H
 0～3 注5
HdLY
区间波动延时
14H
0.0 ～25.0秒

[image: image32.png]



d-no

标定点数

15H
2～5

[image: image33.png]



d-00

测量点0显示及采样
16H
-1999～9999


[image: image34.png]



d-01

测量点1显示及采样
17H
-1999～9999


[image: image35.png]



d-02
测量点2显示及采样
18H
-1999～9999


[image: image36.png]



d-03
测量点3显示及采样
19H
-1999～9999


[image: image37.png]d-04




d-04
测量点4显示及采样
1AH
-1999～9999

注1：0～1顺序对应 ---L、---H
注2：0～7顺序对应 1200、2400、4800、9600、19200、38400、57600、115200bps
注3：0～3顺序对应 N，8，1、N，8，2、E，8，1 、O，8，1
注4：0～4顺序对应20.0m、10.0m、5.0m、2.5m、1.0m.
注5：0～3顺序对应
[image: image38.png]


.
[image: image39.png]




 EMBED PBrush  [image: image40.png]




 EMBED PBrush  [image: image41.png]


、
[image: image42.png]




 EMBED PBrush  [image: image43.png]


.
[image: image44.png]




 EMBED PBrush  [image: image45.png]


、
[image: image46.png]




 EMBED PBrush  [image: image47.png]




 EMBED PBrush  [image: image48.png]


.
[image: image49.png]


、
[image: image50.png]




 EMBED PBrush  [image: image51.png]




 EMBED PBrush  [image: image52.png]




 EMBED PBrush  [image: image53.png]



参数说明                                                          

[image: image54.png]


 （Loc）——参数密码锁,用于参数、标定及调校结果的保护


[image: image55.png]


（oPL）——变送输出量程下限


[image: image56.png]


（oPH）——变送输出量程上限


[image: image57.png]FLEr



（FLtr）——测量值滤波系数
Sc  (Sc) —— 平移修正，出厂值一般设置为0
              显示值=修正前的显示值 + Sc

FI  (FI) —— 满度修正,出厂值一般设置为1.000
             显示值=修正前的显示值 × FI

[image: image58.png]Eouk



  (Eout) ——故障输出处理方式,故障时(传感器输出超量程或标定错误) 闪烁显示

故障代码(o.L或Err)，即传感器超量程时显示o.L，标定错误时显示

Err,此时输出按以下设置处理

设置为 ---L时，输出按< 4mA处理
设置为 ---H时，输出按>20mA处理

[image: image59.png]


（Add） ―― 通讯地址

[image: image60.png]


（bAud）―― 通讯波特率


[image: image61.png]


（rdAt）―― 通讯数据报文格式
I-dF  ―― 输出电流波动滤波，与测量值同步用于防止测量值引起的电流波动。
本次测量值-上次测量值的绝对值 < I-dF时，电流输出保持不变，
绝对值 >= I-dF时，电流输出更新
      P-Zr  ―― 零位输出跟踪，与测量值同步用于防止零点（4mA）附近的输出波动
      设置为正数时，
oPL - P-Zr < 测量值 < oPL + P-Zr 时，测量和输出按oPL
     设置为负数时, 
oPL + P-Zr < 测量值 < 0时，测量和输出按oPL

[image: image62.png]


（I-04）—— 4mA输出调整，用于环路零值输出电流4mA的微调，每增加或减小一个
字，对应输出将增加或减小约2uA。


[image: image63.png]


（I-20）——20mA输出调整，用于环路满值输出电流20mA的微调，每增加或减小一个
               字，对应输出将增加或减小约2uA。

[image: image64.png]


  ( Sn ) —— 输入信号类型选择(按液位量程选择)

[image: image65.png]dok



（dot）―― 测量显示小数点位置选择

[image: image66.png]


（d-n0）――标定点数（2～5点）


[image: image67.png]


（d-00）―― 测量点(液位)0对应的显示及采样值

[image: image68.png]


（d-01）―― 
[image: image69.png]d-04



（d-04）―― 各测量点（液位）对应的显示及采样值
法兰连接分段液位测量设置                                                        
207H变送板可提供2个法兰连接位置的设置
H-01-----位置1   

H-02-----位置2   
H-Dy-----位置区间
HdLY-----区间波动延时
  举例：液位量程为0.0～15.70米 需要在5米和10.60米处法兰连接，则参数设置如下
H-01-----5.00 

H-02-----10.60   
H-dF-----0.10
HdLY-----10
当液位进入H-dF～H+dF区间（4.90米～5.10米或者是10.50米～10.70米）后按H参数设置值进行显示和输出，并启动HdLY倒计时，判断是否失磁断线，在HdLY设置的时间内如果采样到断线，则一直保持直到断线解除。如果在HdLY设置时间内没有断线，则按实际测量值显示和输出
标定操作                                                          
【多点标定方法】

①确定液位量程，进入第二组参数，查看 
[image: image70.png]


 参数，根据需要设置液位量程;
②根据需要，选定标定点数并设置
[image: image71.png]


;
③点按
[image: image72.png]


键到参数
[image: image73.png]


，设置为起始点液位显示值，并将闪烁位移到最高位（千位），

磁浮球移动到该点液位位置，点按
[image: image74.png]


键采样该点并保存;
④按步骤③设置并采样其它液位点，液位标定结束点只显示到在
[image: image75.png]


参数规定的点数;
⑤点按
[image: image76.png]


键确认后显示参数
[image: image77.png]


时，表明标定结束，若重新标定，点按
[image: image78.png]


键，按③～④
操作;
⑥长按
[image: image79.png]


键不松开，退出第二组参数。

【两点标定方法】
两点标定仅当
[image: image80.png]


 参数设置为2时有效

①给定液位下限,测量状态下（保证此时密码锁Loc=1010）长按 [image: image81.jpg]


 键2秒以上，

  显示
[image: image82.png]


，液位下限标定成功
②给定液位上限,测量状态下（保证此时密码锁Loc=1010）长按 [image: image83.jpg]


 键2秒以上，

  显示
[image: image84.png]


，液位上限标定成功
③如有必要，重复①、②步骤

【标定举例】

     举例说明液位标定的方法及步骤。
例：0～5.0米，实际按下限1米，上限4.0米标定,具体参数步骤如下
1 将
[image: image85.png]


设置为1010进入第二组参数;
2 根据要求设置
[image: image86.png]


、
[image: image87.png]dok



、
[image: image88.png]FLEr



，本例;


[image: image89.png]


 =5.0m    
[image: image90.png]dok



 = 0.000    
[image: image91.png]FLEr



 = 0001
3 按
[image: image92.png]


键到参数
[image: image93.png]


，设置为1.000，点按
[image: image94.png]


键确认;

4 仪表显示
[image: image95.png]


，将
[image: image96.png]


设置为4.000，点按
[image: image97.png]


键确认标定;
5 长按
[image: image98.png]


键不松开，退出第二组参数设置，回到测量状态；
6 将浮球移动至1.000米处，（保证此时密码锁Loc=1010）长按 [image: image99.jpg]


 键2秒以上，，显示
[image: image100.png]


，液位下限标定成功

7 将浮球移动至4.000米处，（保证此时密码锁Loc=1010）长按 [image: image101.jpg]


 键2秒以上，，显示
[image: image102.png]


，液位上限标定成功
输出调整                                                          
1 将万用表电流档串入输出端;
2 将密码锁
[image: image103.png]


，设置为1010点按
[image: image104.png]


键进入第二组第一个参数
[image: image105.png]


;

3 通过 [image: image106.jpg]


 和 [image: image107.jpg]


 键调整4mA输出电流;

4 点按
[image: image108.png]


键保存4mA调整值;

5 显示窗显示参数
[image: image109.png]


通过减 [image: image110.jpg]


 和加 [image: image111.jpg]


 键调整20mA输出电流;

6 点按
[image: image112.png]


键保存20mA调整值显示窗显示参数 
[image: image113.png]


 ,长按
[image: image114.png]


键2秒以上不松开，退出输
出调整。
通讯说明                                                         
【通讯命令】
读液位值

命令：01 04 00 00 00 01 31 CA

序列

说明

字节数

取值

00

地址

1字节

1～247

01

功能码

1字节

0x04

02～03

起始通道

2字节

0x00  0x00

04～05

通道数

2字节

0x00  0x01

06～07

校验码

2字节

CRC_H  CRC_L

响应: 01 04 02 00 00 B9 30

序列

说明

字节数

取值

00

地址

1字节

1～247

01

功能码

1字节

0x04

02 

数据字节数

1字节

0x02

03～04

压力数据

2字节

高字节  低字节

05～06

校验码

2字节

CRC_H  CRC_L

错误响应
序列

说明

字节数

取值

00

地址

1字节

1～247

01

功能码

1字节

0x84

02 

附加码

1字节

0x01

03～04

校验码

2字节

CRC_H  CRC_L

读参数值

命令: 01 03 00 00 00 01 E5 C9

序列

说明

字节数

取值

00

地址

1字节

1～247

01

功能码

1字节

0x03

02～03

参数内址

2字节

0x00  0x00

04～05

参数个数

2字节

0x00  0x01

06～07

校验码

2字节

CRC_H  CRC_L

响应：01 03 02 00 00 79 84

序列

说明

字节数

取值

00

地址

1字节

1～247

01

功能码

1字节

0x03

02 

数据字节数

1字节

0x02

03～04

参数值

2字节

高字节  低字节

05～06

校验码

2字节

CRC_H  CRC_L

错误响应
序列

说明

字节数

取值

00

地址

1字节

1～247

01

功能码

1字节

0x83

02 

附加码

1字节

0x01

03～04

校验码

2字节

CRC_H  CRC_L

写参数值

命令: 01 06 00 00 00 01 48 0A

序列

说明

字节数

取值

00

地址

1字节

1～247

01

功能码

1字节

0x06

02～03

参数内址

2字节

0x00  0x00

04～05

参数值

2字节

0x00  0x01

06～07

校验码

2字节

CRC_H  CRC_L

响应：01 06 00 00 00 01 48 0A

序列

说明

字节数

取值

00

地址

1字节

1～247

01

功能码

1字节

0x06

02～03

参数内址

2字节

0x00  0x00

04～05

参数值

2字节

0x00  0x01

06～07

校验码

2字节

CRC_H  CRC_L

错误响应

序列

说明

字节数

取值

00

地址

1字节

1～247

01

功能码

1字节

0x86

02 

附加码

1字节

0x01

03～04

校验码

2字节

CRC_H  CRC_L

【写参数步骤】
1 写需要修改的参数，例如修改变送板地址命令：01 06 00 08 00 02 59 CB

2 确认写入，解锁值为08AEH, 即发送命令:01 06 00 00 08 AE 0F B6

【调整电流命令步骤】
4mA 电流调整命令

1 01 06 00 10 0F A0 XX XX (0FA0H 十进制为4000，即4.000mA)
2 01 06 00 10 0F B7 XX XX (电流输出若为4.023mA,0FB7H 十进制4023，即4.023mA)
3 01 06 00 10 0F 91 XX XX (电流输出若为3.985mA,0F91H 十进制3985，即3.985mA)
4 01 06 00 00 08 AE 0F B6 （确认写入）
               4mA电流调整可重复②、③直到准确
20mA 电流调整命令

1 01 06 00 11 4E 20 XX XX(4E20H 十进制为20000，即20.000mA)
2 01 06 00 11 4E 9D XX XX (电流输出若为20.125mA,4E9DH 十进制20125，即20.125mA)
3 01 06 00 11 4E 12 XX XX (电流输出若为19.986mA,4E12H 十进制19986，即19.986mA)
4 01 06 00 00 08 AE 0F B6 （确认写入）
20mA电流调整可重复②、③直到准确
功能说明                                                          
【显示】
1 LT-207变送板上电显示“207”为该变送板型号，间隔1秒后显示当前设置的信号类型，

详见输入信号Sn类型。
2 故障或超量程导致压力传感器输出mV值大于所选信号类型的最大量程时，闪烁显示o.L
3 标定过程或步骤操作不当引起错误时，闪烁显示Err.
【输出迁移】

利用变送板测量、输出量程独立设置的特性，液位标定后，可在测量量程内进行任意测
量段的变送输出，使变送板智能化得到体现。典型应用如:
量程0-5.000米传感器

按1.000米-4.000米标定，输出4～20mA，可按0～4.000米、1.000米～5.000米、0～5.000米设置输出。 
【量程反转】

变送板当且仅当按2点标定时（
[image: image115.png]


=0002），测量状态下长按 [image: image116.jpg]


 键10秒以上即可实现测量量程反转（
[image: image117.png]


 和 
[image: image118.png]


 的反转），该功能非常适合标定量程和安装量程相反的情况。
[image: image119.png]=
i)

e 000000

! =
[

B - RAIX ER R REAE R
A 20884888 2K

S . LT-207 , LT-207D, LT-217
M 2

AR - EEE52mm

B & :22mm

ERSE : 10mm

LEIAIE : 44mm

> RS-485&

TR -

DC24v+
_—DC24V-

B4R AT SAME IIRS-485 B AR

ek agfta+ (Vo)
EREBES (5
Rk - (GND)

" LT-207%E 1

n






[image: image120.png]


[image: image121.png]


[image: image122.png]


[image: image123.png]



_1392806315

_1392807347

_1394696017

_1413631166

_1399376816

_1393155045

_1393155103

_1392819985

_1392807548

_1392808622

_1392807511

_1392806663

_1392807235

_1392807265

_1392806928

_1392806388

_1174235730

_1392806267

_1332851586

_1392806231

_1332851518

_1172385113

