LT-205 型两线制智能涡轮流量变送板 2022-03 （使用说明书）. 产品概述. LT-205型两线制智能涡轮流量变送板，通过以微处理器为核心的高集成度电路，可靠的实现脉冲信号的采集和频率、流量的换算以及环路输出，全数字式调试、校准。特别适合于涡轮流量变送器的生产和制造。 l 两线制工作方式 ; l 支持 0.36 吋四位 LED 显示 ; l 支持三键参数设置、调试 ; l 频率范围： 1Hz～5KHz,测量精确可靠 ; l 输出量程一键标定或手动设置 ; l 瞬时流量、频率、输出电流值、输出百分比四种显示方式可选 ; l 独有的输出反转功能 ; l 高集成度、抗干扰设计及软硬件看门狗 ;. 技术指标. 供电电源：; DC13～36V（推荐 DC24V）. 脉冲信号：; 频率： 1Hz～9999Hz（幅值≥10mV）. 频率： 1Hz～5KHz （幅值≥50mV）. 分辨率： 0.01Hz. 测量基本误差：; 小于 0.01Hz. 输出分辨率：; 2uA. 输出精度：; ±0.2%. 温度漂移：; <50ppm/℃. 工作温度：; 温度－20～+80℃ 湿度<85%RH. 功耗：; 小于 0.3W(含 LED 显示).

接线. 【接线说明】 DC24V＋： 回路供电正 DC24V－： 回路供电负. 操作设置. 【面板】 【按键说明】 ① 测量值显示窗 ② 设置/确认键 ③ 减少键 ④ 增加键 【第一组参数设置】 ① 长按键 2 秒以上不松开，直至显示LOC(Loc)参数； ② 点按 或 键，调出参数值，修改位闪烁，长按 或 键移动修改位，点按 或 键修改参数值， 点按键保存； ③ 将密码锁LOC改为 1111，点按键， 显示本组下一个参数名； ④ 点按键可以顺序翻阅参数名称，按步骤②对需要修改的参数进行设置。查阅或设置 第一组参数最后一个参数时， 点按 键将退出设置；.

| 【第二组参数设置】 ① 将密码锁 设置为 1010，点按 键,显示本组第一个参数 （I-04）； ② 点按画键可以顺序翻阅本组其它参数名称，对需要修改的参数用 w 或 m 键进行修改，并点按 键保存 ; ③ 长按 键 2 秒以上不松开， 退出设置； |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 参数一览 I |  |  |  |  |  |  |
| 【第一组参数】 符号; 名称; 内容; 参数内址; 取值范围. Loc; 密码锁; 00H; 0000～ 9999. F-dP; 瞬时流量小数点位置选择; 01H; 0 ～ 3 注 1. FAc-P; FAc 的小数点位置; 02H; 0 ～ 3 注 1. FAc; K 系数; 03H; 60～ 9999. oPL; 输出下限设定; 04H; -1999～ 9999. oPH; 输出上限设定; 05H; -1999～ 9999. FILt; 数字滤波常数; 06H; 0～ 20. unit; 瞬时流量时间单位选择; 07H; 0 ～ 1 注 2. oy t; 回零延时 (秒 ); 08H; 1～ 30. Inyt; 防输入振荡延时; 09H; 0～ 100. F-rH; 瞬时流量量程上限; 0AH; 0～ 9999. cHo; 小信号切除门限; 0BH; 0～25. c-b; 折线功能选择; 0CH; 0 ～ 1 注 3. P-dP; 频率小数点位置; 0DH; 0 ～ 3 注 1. 【第二组参数 折线修正】 |
|  | 符号 | 名称 | 参数含义 | 参数内址 | 取值范围 |  |
|  |  | Frq1 | 第 1 折线点频率值 | 10H | 0～ 9999 |  |
|  |  | FL1 | 第 1 折线点瞬时流量值 | 11H | 0～ 9999 |  |
|  |  | Frq2 | 第 2 折线点频率值 | 12H | 0～ 9999 |  |
|  |  | FL2 | 第 2 折线点瞬时流量值 | 13H | 0～ 9999 |  |
|  |  | Frq3 | 第 3 折线点频率值 | 14H | 0～ 9999 |  |
|  |  | FL3 | 第 3 折线点瞬时流量值 | 15H | 0～ 9999 |  |

|  |  | Frq4 | 第 4 折线点频率值 | 16H | 0～ 9999 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | FL4 | 第 4 折线点瞬时流量值 | 17H | 0～ 9999 |  |
|  |  | Frq5 | 第 5 折线点频率值 | 18H | 0～ 9999 |  |
|  |  | FL5 | 第 5 折线点瞬时流量值 | 19H | 0～ 9999 |  |
|  |  | Frq6 | 第 6 折线点频率值 | 1AH | 0～ 9999 |  |
|  |  | FL6 | 第 6 折线点瞬时流量值 | 1BH | 0～ 9999 |  |
|  |  | Frq7 | 第 7 折线点频率值 | 1CH | 0～ 9999 |  |
|  |  | FL7 | 第 7 折线点瞬时流量值 | 1DH | 0～ 9999 |  |
|  |  | Frq8 | 第 8 折线点频率值 | 1EH | 0～ 9999 |  |
|  |  | FL8 | 第 8 折线点瞬时流量值 | 1FH | 0～ 9999 |  |
| 【第三组参数 输出电流调校】 符号; 名称; 内容; 参数内址; 取值范围. I-04; 输出 4mA 调整; 20H; 0005～ 0500. I-20; 输出 20mA 调整; 21H; 6500～ 7500. 出厂日期 年; 2CH. 出厂日期 月、日; 2DH. 产品编号; 2EH. 注 1：0～3 顺序对应 0.000Hz～9.999Hz（3.999）、 00.00Hz～99.99Hz（99.99） 000.0Hz～999.9Hz（ ）、 0000Hz～9999Hz（3993.） 注 2：0～ 1 顺 序 对应 ---H(---H)、 ---F(---F) 注 3 : 0 对应 oFF 折线禁止，1 对应 oN 折线功能允许 |
| 功能及参数说明 |  |  |  |  |  |  |
| f-dp（F-dP） —— 瞬时流量的小数点位置选择, 根据传感器的最大量程选择. fR C-P（FAc-P） —— FAc 参数的小数点位置关 FRC（FAc） —— K 系数， 即 1 个流量计量单位对应的脉冲数 脉冲输出的流量传感器一般提供最大量程和平均流量系数，以及不同流量下的流量系数或不同流量对应的脉冲频率。由于传感器有一定的非线性，当要求精度较高时，可利用仪表的 8 段折线功能。 使用仪表的 8 段折线功能时， 与 fR C-P (FAc-P)，fRC (FAc)参数无关。 一般的应用，不使用仪表的 8 段折线功能时，根据最大量程和平均流量系数确定FR C-P和FRC参数。 |  |  |  |  |  |  |

首先根据最大量程，确定仪表瞬时流量显示的末位所代表的流量值，即 1 个流量计量单位。再根据平均流量系数，确定 1 个流量计量单位所对应的脉冲数。 例 ：流量传感器量程为 0.1～ 0.6 m3/h，平均流量系数为 19932 个脉冲/m3,仪表瞬时流量按o.ooom3/h 显示，则 1 个流量计量单位为 0.001m3， 对应的脉冲数为 19932 × 0.001=19.932 ≈ 19.93 应设定 FR C-P = 00.00，FRC = 19.93 o't（oYt） —— 回零延时。出厂设置为 1 秒 由于仪表测量下限为 0.1Hz，即最低 10 秒一个脉冲。当输入脉冲突然停止时，仪表会处于等待状态， 瞬时值显示不能及时回零。利用 参数， 可使瞬时值显示在输入脉冲突然停止后，按预定的时间及时回零。 o o't参数应为最低信号周期的 3 倍 tnt（InYt） —— 防输入振荡延时。 一般设置为 0 当仪表与低频的流量传感器配合使用时，由于频率低，传感器可能会在转换点附近出现振荡，造成测量值偏高， 并且不稳定。适当设置该参数的值， 可屏蔽In't 期间的振荡脉冲。 tnt 参数的单位为 2ms。例如： 设置为 10 则延时 20ms 该参数设置过大，会造成较高的信号频率受到限制 F-rH -- 瞬时流量量程，仅用于小信号切除时的标准，参考参数 CHo CHO（cHo） --小信号切除门限 当若输入信号小于 F-rH ×CHO 的门限时，则按输入信号按 0 处理。参数设置范围为 0~ # 25，表示 0％～ 25％， 不用该功能时可设置为 0 。 c-b（c-b） —— 折线运算功能选择。出厂设置为 OFF 选择为 ON 时，有折线运算功能，必须按<8 段折线运算功能>章节的方法正确设置折线运算的相应参数。 p-dp（P-dP） —— 频率的小数点位置选择 使用 8 段折线功能时需设置该参数， 详见<8 段折线运算功能> （FILt） —— 数字滤波时间常数。出厂设置为1 用于克服信号不稳定造成的显示波动，设定的值越大，作用越强，但对输入信号的变化反映越慢。 unt k（unit） —— 瞬时流量计量时间单位选择,出厂设置为 ---H 选择为 ---F时，按分钟计量 选择为 ---H时，按小时计量

该参数的选择与FR C-P、FRC相关 例：流量传感器最大量程为 15 m3/h，平均流量系数为 17.21 个脉冲/升。选择按分钟计量，则最大量程为 250.0 升/分。则 1 个流量单位为 0.1 升，对应的脉冲数为 1.721 应设置f-dp = 0.000，fRC = 1.721，unt 上 = ---F 【 8 段折线运算功能】 当由于流量传感器的非线性误差，造成测量精度不能满足应用要求时，可考虑利用仪表的 8 段折线运算功能。 将仪表第 4 组参数中 c-b 参数设置为 ON 时，则打开了折线运算功能， 8 段折线的数值通过fr9-I～ 、 ～FL-8 这 16 个参数进行设置。 首先按<测量及显示>章节设置各相关参数。 传感器的数据表一般有 2 种形式，一种是瞬时流量与频率的对照表，可以直接使用。另一种是瞬时流量与流量系数的对照表， 需要将流量系数换算成频率，例如 20 m3/h 时的流量系数为 17810 个脉冲/m3，则频率为 20 × 17810 ÷ 3600= 98.94Hz fr9-I～ ：表示从低到高各点的频率值 频率范围和P-dp参数设置有关： P-dp = 99.999 时：0～ 65.000Hz P-dp = 999.99 时：0～ 650.00Hz P-dp = 9999.9 时：0～ 6500.0Hz P-dp = 99999.时： 0～ 65000 Hz ~fl-8 ：表示与 fr9-I～fr9-8 各频率值相对应的瞬时流量值 注意：频率值的小数点位置由第 1 组的 P-dp 参数设置， 瞬时流量值的计量时间单位应与unt k参数选择的一致！ COPL（oPL） ——变送输出量程下限(与参数f-dp有关) OPH（oPH） ——变送输出量程上限(与参数f-dp有关) （I-04） —— 4mA 输出调整，用于环路零值输出电流 4mA 的微调，每增加或减小一个字， 对应输出将增加或减小约 4uA。 （I-20） ——20mA 输出调整，用于环路满值输出电流 20mA 的微调，每增加或减小一个字，对应输出将增加或减小约 4uA。. 输出调整. ① 将万用表电流档串入输出端 ;.

② 将密码锁LOC，设置为 1010 点按键进入第二组第一个参数I-84 ; ③ 通过 和 键调整 4mA 输出电流 ; ④ 点按键保存 4mA 调整值 ; ⑤ 显示窗显示参数t-2t通过减 和加 键调整 20mA 输出电流 ; ⑥ 点按键保存 20mA 调整值显示窗显示参数 5n ,长按 键 2 秒以上不松开， 退出输出调整。. 功能说明. 【输出反转】 输出反转是利用智能变送板输出量程独立设置这一特性实现。例如 0～5000 对应出 4～20mA，将输出下限设置为 5000，上限设置为 0000,即实现 0～5000 对应 20mA～4mA 输出反转。 备注 1： 通讯读模块名称 发送： 01 03 00 30 00 01 xx xx 响应： 01 03 02 00 0CD xx xx (00CDH--205) 备注 2： 通讯写调整 4mA 电流 发送： 01 06 00 40 0F 0A0 xx xx 响应： 01 06 00 40 0F 0A0 xx xx 备注 3： 通讯写调整 20mA 电流 发送： 01 06 00 41 4E 20 xx xx 响应： 01 06 00 41 4E 20 xx xx.