LT-213(RS485 通讯型)智能压力变送板 （使用说明书） 2013-04. 产品概述. LT-213通讯型智能温度变送板是2088壳体专用LED显示及RS485通讯输出一体板，通过以微处理器为核心的高集成度电路， 可靠的实现热电阻、热电偶信号的采集处理以及RS485输出，全数字式调试、校准。特别适合RS485通讯型温度变送器的生产和制造器。 l DC24V 供电， RS485 接口； l 标准 MODBUS RTU 通讯协议； l 支持 0.36 吋四位 LED 显示； l Pt100、Cu50、Cu100、 Pt1000(订货指明)四种热电阻； l K、S、R、B、N、E、J、T 八种热电偶； l 热电阻三线制测量， 自动消除引线电阻； l 热偶冷端自动补偿； l 热电阻、热偶断线故障提示及输出处理； l 支持三键参数设置、标定及调试 ; l 温度变送输出量程独立设置 ; l 独有的输出反转功能 ; l 高集成度、抗干扰设计及软硬件看门狗. 技术指标. 供电电源：; DC12～36V（推荐 DC24V）. 信号范围：; Pt100 （-200～650℃ ) Pt1000 (-50～300℃). Cu50 (-50～150℃) Cu100 (-50～150℃). K（-250～1300℃ )、 S（-50～1700℃ ). R（-50～1700℃ )、 B（0～1800℃ ). N（-250～1000℃ )、 E（-250～800℃ ). J（-200～1100℃ )、 T（-250～400℃ ). ± 20mV、± 60mV（线性电压，分辨率 0.002mV）. ± 500.0mV（线性电压，分辨率 0.1mV）. R400（0～400Ω 线性电阻， 分辨率 0.01Ω ). R2000（0～2000Ω 线性电阻， 分辨率 0.1Ω ). 测量精度 :; ±0.2％F.S.

|  | 温度分辨率： | 0.1℃ |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 采样速率： | 5 次/秒 |  |
|  | 冷端补偿精度： | ± 2℃ |  |
|  | 显示范围： | -1999～9999 |  |
|  | 通讯速率： | 9600/4800/2400/1200bps 四种可设 |  |
|  | 通讯协议： | 标准 MODBUS RTU |  |
|  | 通讯数据报文格式： | N,8,1/E,8,1/O,8,1/N,8,2 四种可设 |  |
|  | 功耗： | 小于 0.4W(含 LED 显示) |  |
| 说明： 0～2000Ω线性电阻及 Pt1000 信号需要在订货时特殊指明，此时变送板仅支持 0～2000Ω线性电阻或 Pt1000 信号的测量及输出！ |  |  |  |
| 接线 |  |  |  |
| 操作设置 |  |  |  |
| 2 3 4 【面板】 1 |  |  |  |

【按键说明】 ① 测量值显示窗 ② 设置/确认键 ③ 减少键 ④ 增加键 【第一组参数设置】 ① 长按键 2 秒以上不松开，直至显示LOC(Loc)参数； ② 点按 或 键，调出参数值，修改位闪烁，长按 或 键移动修改位，点按 或 键修改参数值， 点按键保存； ③ 将密码锁LOC改为 1111，点按键， 显示本组下一个参数名； ④ 点按键可以顺序翻阅参数名称，按步骤②对需要修改的参数进行设置。查阅或设置第一组参数最后一个参数时， 点按 键将退出设置； 【第二组参数设置】 ① 将密码锁 设置为 1010，点按 键,显示本组第一个参数 （I-04）； ② 点按画键可以顺序翻阅本组其它参数名称，对需要修改的参数用 w 或 m 键进行修改，并点按 键保存 ; ③ 长按 键 2 秒以上不松开， 退出设置；

参数一览

【第一组参数】 符号; 名称; 内容; 内址; 取值范围; 出厂值. Loc; 密码锁; 00H; 0000～ 9999; 0000. Sn; 输入信号选择; 01H; 0～ 16 注 1; Pt100. Add; 通讯地址; 02H; 1～99; 0001. bAud; 通讯速率选择; 03H; 0～3 注 2; 9600. rdAt; 通讯数据报文格式; 04H; 0～3 注 3; N,8,1. FLtr; 测量滤波; 05H; 0～20; 0001. Ld; 冷端 补偿方式; 06H; 0.0～ 65.0℃; 065.0. 【第二组参数】 符号; 名称; 内容; 内址; 取值范围; 出厂值. CJC; cJc; 冷端补偿修正; 13H; -1999～ 9999; 0600. r5c; rSc; 热电阻测量微调; 14H; -19.99～ 99.99Ω; 00.00.

|  | 注 1：0～16 顺序对应±20mV、± 60mV、± 500.0mV、R400、R2000、Cu50、Cu100、Pt100、 Pt1000、K、N、E、J、S、R、B、T 注 2 : 0～ 2 顺序对应 1200,2400，4800，9600bps ; 注 3：0～ 3 顺序对应 N，8，1、N，8，2、E，8， 1 、O，8，1 |  |
| --- | --- | --- |
| 参数说明 |  |  |
|  | LOC （Loc） ——参数密码锁,用于参数、标定及调校结果的保护5n ( Sn ) ——输入信号类型选择 输入信号 Sn 类型对照表 符号; 内容; 符号; 内容; 符号; 内容. ± 20mV; cu50; K. ±60mV; cu100; N. ± 500mV; Pt100; E. R400; Pt1000; J. R2000; S. R. B. T. Rdd（Add） -- 通讯地址 bRud （bAud） -- 通讯波特率 rdt（rdAt） -- 通讯数据报文格式 fL kr（FLtr） ——测量值滤波系数 Ld （Ld） ——冷端 补偿方 式 方式 1：内部测温自动补偿，Ld 参数必须设置为 065.0； 方式 2：热偶的补偿导线接到恒温装置， 冷端温度为恒温装置的实际温度, Ld参数应设置为恒温装置的实际温度（0.0～ 64.9℃); 方式 3：取消冷端补偿， Ld参数应设置 0.0 或将空余的一个端子与信号负端端子短接； |  |

CJC （cJc） --冷端补偿修正（修正值与补偿温度成反比） r5c （rSc） --热电阻测量微调,该参数仅对线性电阻及 Pt100 等热电阻测量信号进行平移修正，修正范围为-19.99 Ω ~99.99 Ω。 rSc 参数用于标定完成后(标定设备是高精度电阻箱)，对温度变送器的微校准。实际应用中由于温度传感器的精度及非线性导致测量不准， 可利用该参数进行微调。 例：温度在某标准点若偏低 1.0℃, 则可增加当前 rSc 值约 0.38，若偏高 1.0℃, 则可减小当前 rSc 值约 0.38。rSc 参数出厂设置为 00.00，修正值的范围是-19.99Ω ~99.99Ω 。. 输入标定. 1、 热电偶信号标定 输入标定前请准备符合标定精度的直流信号发生器 【输入 0～ 20mV/ 0～ 60mV 信号标定 】 （步骤一） ① 将LOC设置为 1111，点按确认 ; ② 5n 参数设置为 ±20mV（或±60mV） ，点按键确认后，并长按键退出设置状态； ③ 输入 0.00mV 电压，先点按 键，再长按 m 键 2 秒以上， 显示Ero， 零位标定成功 ;; ⑤ 输入 20.00mV（60.00mV） 电压， 先点按键，长按 键 2 秒以上， 显示fu.L ，满度标定成功 ; ⑥ 此时显示为实际测量 mV 值， 显示为×× . ××, 可给定 0～20mV（或 0～60mV）之间的信号检查测量是否准确 ; ⑦ 必要时，重复③、 ④步再标定。 ⑧ 按以上①~⑦标定 0～ 60mV 信号 【输入 0～ 500mV 信 号 标 定 】 （步骤二） ① 将LOC设置为 1111，点按确认 ; ② 将 5n 参数设置为 500mV，点按 键确认后，并长按 键退出设置状态； ③ 输入 0.0 mV 电压，先点按 键，再长按 m 键 2 秒以上， 显示Ero，零位标定成功 ; ④ 输入 500.0mV 电压， 先点按 键,再长按 键 2 秒以上， 显示 ，满度标定成功 ; ⑤ 此时显示带一个小数点， 显示形式为××× . × ,可给定 0.0～ 800.0mV 之 间任 意 电 压，检查测量是否准确 ;.

⑥ 必要时， 重复③、④步再标定。 【冷端温度修正】 (步骤三) ① 测量状态下，点按 键切换显示测量值和冷端， 显示冷端时千位小数点点亮以示区别 ; ② 冷端温度可通过CJC参数修正，CJC修正是反比平移修正， 即该参数值增加时， 冷端温度减小，参数值减小时， 冷端温度增加。 2、 热电阻信号标定 标定前请准备符合标定精度的标准电阻箱 ① 将LOC设置为 1111，点按确认 ; ② 5n 参数设置为 R400,点按 键确认后，并长按 键退出设置状态； ③ 标准电阻箱给定零位电阻“0”欧姆,先点按 键，再长按 m 键 2 秒以上， 显示Ero，零位标定成功 ④ 标准电阻箱给定满度电阻“300”欧姆(或 2000 欧姆)，先点按 键,再长按 键 2 秒以上，显示FULL ，满度标定成功 ; ⑤ 给定 0～400Ω (或 0～2000Ω ) 电阻， 检测测量是否准确 ; ⑥ 必要时， 重复③、④步再标定； ⑦ 按以上①~⑥步标定 R2000 信 号（订 货 指 明 此 输 入） 注意： 0～2000Ω 输入信号必须在订货时指明， 否则不支持此项！. 功能说明. 【显示】 ① LT-213 变送板上电显示“213”为该变送板型号，间隔 1 秒后显示当前设置的信号类型，详见输入信号 Sn 类型对照表； ② 热电偶显示温度<1000℃时，按 0.1℃分辨率显示，温度>=1000℃时，自动按 1℃分辨率显示； ③ 热电阻显示按 0.1℃分辨率显示； ④ 热点偶/热电阻断线或超量程时， 闪烁显示 o.L 提示传感器故障； ⑤ 当信号为热点偶时，可点按键切换查看测量温度和冷端温度，显示冷端时千位小数点点亮以示区别；.

|  | 通讯说明 |
| --- | --- |
| 【通讯要素】 ① 数据报文格式：N,8,1、N,8,2、E,8,1、O,8,1 四种可设置； ② 波特率： 1200、2400、4800、9600 可选； ③ 通讯协议：标准 MODBUS RTU； ④ 通讯接口： RS485 ⑤ 通讯地址： 0～99 【通讯命令】 读温度值 命令： 01 04 00 00 00 01 31 CA 序列; 说明; 字节数; 取值. 00; 地址; 1 字节; 1～247. 01; 功能码; 1 字节; 0x04. 02～03; 起始通道; 2 字节; 0x00 0x00. 04～05; 通道数; 2 字节; 0x00 0x02. 06～07; 校验码; 2 字节; CRC_H CRC_L. 响应 : 01 04 02 00 00 B9 30 序列; 说明; 字节数; 取值. 00; 地址; 1 字节; 1～247. 01; 功能码; 1 字节; 0x04. 02; 数据字节数; 1 字节; 0x02. 03～04; 压力数据; 2 字节; 高字节 低字节. 05～06; 校验码; 2 字节; CRC_H CRC_L. 错误响应 序列; 说明; 字节数; 取值. 00; 地址; 1 字节; 1～247. 01; 功能码; 1 字节; 0x84. 02; 附加码; 1 字节; 0x01. 03～04; 校验码; 2 字节; CRC_H CRC_L. |

测量值字节说明： 用功能码 04 读取测量值时可读取四个字节的数据， 表示的含义如下表： 热电阻. 通道; 字节序列; 内容; 说明. 00 00; Byte0、Byte1; 温度值; 有符号整型数. 00 01; Byte2、Byte3; 电阻值; 无符号整型数. 热电偶. 通道; 字节序列; 内容; 说明. 00 00; Byte0、Byte1; 温度值; 有符号整型数. 00 01; Byte2、Byte3; 冷端温度值; 有符号整型数. 线性电阻. 00 00; Byte0、Byte1; 电阻值; 无符号整型数. 00 01; Byte2、Byte3; 电阻值; 无符号整型数. 电压信号. 00 00; Byte0、Byte1; mV 值; 有符号整型数. 00 01; Byte2、Byte3; mV 值; 有符号整型数. 例 1：当前信号为 Pt100 发送命令 : 01 04 00 00 00 02 71 CB(读取 00 00 通道起始的 00 02 个通道的数据) 返回数据： 01 04 04 03 E8 36 B1 2C 5F(返回 04 个字节数据 03 E8 36 B1) # 03 E8 转换为十进制有符号数据为 1000，表示温度值为 100.0℃ # 36 B1 转换为十进制数据为 13851，表示阻值为 138.51Ω 发送命令 : 01 04 00 00 00 01 31 CA(读取 00 00 通道起始的 00 01 个通道的数据) 返回数据： 01 04 02 FC 18 F8 3A(返回 02 个字节数据 FC 18) FC 18 转换为十进制有符号数据为-1000，表示温度值为-100.0℃ 例 2： 当前信号为 K 型热电偶 发送命令 : 01 04 00 00 00 02 71 CB(读取 00 00 通道起始的 00 02 个通道的数据) 返回数据： 01 04 04 2E E0 01 0B B3 0D(返回 04 个字节数据 2E E0 01 0B) 2E E0 转换为十进制有符号数据为 12000，表示温度值为 1200.0℃ 01 0B 转换为十进制数据为 267，表示冷端温度为 26.7℃ 发送命令 : 01 04 00 00 00 01 31 CA(读取 00 00 通道起始的 00 01 个通道的数据) 返回数据： 01 04 02 F8 30 FA E4(返回 02 个字节数据 F8 30) F8 30 转换为十进制有符号数据为-2000，表示温度值为-200.0℃

读参数值 命令 : 01 03 00 00 00 01 E5 C9 字节数; 取值. 00; 地址; 1 字节; 1～247. 01; 功能码; 1 字节; 0x03. 02～03; 参数内址; 2 字节; 0x00 0x00. 04～05; 参数个数; 2 字节; 0x00 0x01. 序列 说明 06～07; 校验码; 2 字节; CRC_H CRC_L. 响应： 01 03 02 00 00 79 84 00; 地址; 1 字节; 1～247. 01; 功能码; 1 字节; 0x03. 02; 数据字节数; 1 字节; 0x02. 03～04; 参数值; 2 字节; 高字节 低字节. 序列 说明 字节数 取值 05～06; 校验码; 2 字节; CRC_H CRC_L. 错误响应 00; 地址; 1 字节; 1～247. 01; 功能码; 1 字节; 0x83. 02; 附加码; 1 字节; 0x01. 序列 说明 字节数 取值 03～04; 校验码; 2 字节; CRC_H CRC_L. 写参数值 命令 : 01 06 00 00 00 01 48 0A 字节数; 取值. 00; 地址; 1 字节; 1～247. 01; 功能码; 1 字节; 0x06. 02～03; 参数内址; 2 字节; 0x00 0x00. 04～05; 参数值; 2 字节; 0x00 0x01. 序列 说明 06～07; 校验码; 2 字节; CRC_H CRC_L. 响应： 01 06 00 00 00 01 48 0A 序列 说明 字节数 取值 00; 地址; 1 字节; 1～247.

|  | 01 | 功能码 | 1 字节 |  | 0x06 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 02～03 | 参数内址 | 2 字节 |  | 0x00 0x00 |  |  |
|  | 04～05 | 参数值 | 2 字节 |  | 0x00 0x01 |  |  |
|  | 06～07 | 校验码 | 2 字节 |  | CRC_H CRC_L |  |  |
|  | 错误响应 |  |  |  |  |  |  |
|  | 序列 | 说明 |  | 字节数 |  | 取值 |  |
|  | 00 | 地址 |  | 1 字节 |  | 1～247 |  |
|  | 01 | 功能码 |  | 1 字节 |  | 0x86 |  |
|  | 02 | 附加码 |  | 1 字节 |  | 0x01 |  |
|  | 03～04 | 校验码 |  | 2 字节 |  | CRC_H CRC_L |  |
| 【写参数步骤】 ①解密码锁，解锁值为 0457H,即发送命令 : 01 06 00 00 04 57 CA F4 ②写需要修改的参数，例如修改变送板地址命令： 01 06 00 01 00 02 59 CB ③确认写入，解锁值为 08AEH, 即发送命令 :01 06 00 00 08 AE 0F B6 |  |  |  |  |  |  |  |