LT-212(RS485 通讯型)智能压力变送板 （使用说明书）. 产品概述. LT-212通讯型智能压力变送板是2088壳体专用显示及RS485通讯一体板，通过以微处理器为核心的高集成度电路， 可靠的实现压力信号的采集和处理以及RS485输出，全数字式调试、校准。特别适合用扩散硅、陶瓷、应变式压力传感器进行通讯型智能压力、液位变送器的生产和制造。 l DC24V 供电， RS485 接口 ; l 标准 MODBUS RTU 通讯协议 l 提供传感器恒流、恒压激励 ; l 支持 0.36 吋四位 LED 显示 ; l 支持三键参数设置、标定及调试 ; l 宽动态信号输入； l 输入 8 段（9 点）折线修正功能 ; l 独有的输出迁移、反转功能 ; l 现场(按键)零点校正功能； l 高集成度、抗干扰设计及软硬件看门狗. 技术指标. 供电电源：; DC12～36V（推荐 DC24V）. 信号范围：; ± 5mV、± 7mV、± 8mV、± 10mV. ± 13mV、± 20mV、± 40mV、± 80mV. 恒流激励：; 0.4mA (特别适合扩散硅传感器阻抗). 恒压激励：; 2.5VDC(最大 1.0mA 负载，特别适合陶瓷压阻传感器). 采样速率：; 10 次/秒. 输出分辨率：; 1uA. 输出精度：; ±0.2%. 通讯速率：; 9600/4800/2400/1200bps 四种可设. 通讯协议：; 标准 MODBUS RTU. 通讯数据报文格式：; N,8,1/E,8,1/O,8,1/N,8,2 四种可设. 功耗：; 小于 0.4W(含 LED 显示).

接线. S+:信号正, S- :信号负 I+:恒流激励正 I-:恒流激励负 V+:恒压(2.5V)激励正 V- :恒压(2.5V)激励负. 操作设置. 【面板】 1 3 2 4 【按键说明】 ① 测量值显示窗 ② 设置/确认键 ③ 减少键 ④ 增加键 【第一组参数设置】 ① 长按键 2 秒以上不松开，直至显示LOC(Loc)参数； ② 点按 或 键，调出参数值，修改位闪烁，长按 或 键移动修改位，点按 或 键修改参数值， 点按键保存； ③ 将密码锁LOC改为 1111，点按键， 显示本组下一个参数名； ④ 点按键可以顺序翻阅参数名称，按步骤②对需要修改的参数进行设置。查阅或设置.

第一组参数最后一个参数时， 点按 键将退出设置； 【第二组参数设置】 ① 将密码锁 设置为 1010，点按 键,显示本组第一个参数 （I-04）； ② 点按画键可以顺序翻阅本组其它参数名称，对需要修改的参数用 w 或 m 键进行修改，并点按 键保存 ; ③ 长按 键 2 秒以上不松开， 退出设置；

参数一览

【第一组参数】 符号; 名称; 内容; 内址; 取值范围. Loc; 密码锁; 00H; 0000～ 9999. Add; 通讯地址; 01H; 1～99. bAud; 通讯速率选择; 02H; 0～3 注 1. rdAt; 通讯数据报文格式; 03H; 0～3 注 2. FLtr; 测量滤波; 04H; 0～20. 【第二组参数】 符号; 名称; 内容; 内址; 取值范围. Sn; 输入信号选择; 12H; 0 ～ 7 注 3. dot; 测量显示小数点位置; 13H; 0 ～ 3 注 4. d-En; 标定允许; 14H; 0 ～ 1 注 5. d-no; 标定点数; 15H; 1～ 9. d-00; 测量点 0 显示及采样; 16H; -1999～ 9999. d-01; 测量点 1 显示及采样; 17H; -1999～ 9999. d-02; 测量点 2 显示及采样; 18H; -1999～ 9999. d-83; d-03; 测量点 3 显示及采样; 19H; -1999～ 9999. d-84; d-04; 测量点 4 显示及采样; 1AH; -1999～ 9999. d-05; 测量点 5 显示及采样; 1BH; -1999～ 9999. d-06; 测量点 6 显示及采样; 1CH; -1999～ 9999. d-07; 测量点 7 显示及采样; 1DH; -1999～ 9999. d-08; 测量点 8 显示及采样; 1EH; -1999～ 9999. 注 1：0～ 2 顺序对应 1200,2400，4800，9600bps ;

注 2：0～ 3 顺序对应 N，8，1、N，8，2、E，8， 1 、O，8，1 ±8mV、± 7mV、 ± 5mV 注 3：0～7 顺序对应±80mV、 ±40mV、± 20mV、± 13mV、± 10mV、 注 4：0～ 3 顺 序 对应8.8tt，8t. ， . ， . ; 注 5：0 对应off ， 1 对应con. 参数说明. LOC （Loc） ——参数密码锁,用于参数、标定及调校结果的保护Rdd（Add） -- 通讯地址 bRd （bAud） -- 通讯波特率 rdet（rdAt） -- 通讯数据报文格式 （FLtr） ——测量值滤波系数 5n ( Sn ) —— 输入信号类型选择(信号类型改变时，必须在点按 键后，再常按 键退出参数设置状态， 已使内部 AD 重新配置) dok（dot） -- 测量显示小数点位置选择 d-En （d-En） -- 多点标定允许 off：标定禁止 cn ：标定允许d-no （d-n0） -- 标定点数（2～ 9 点） d-88 （d-00） -- 测量点 0 对应的显示及采样值 d-8t （d-01） -- d-88 （d-o8） -- 各测量点对应的显示及采样值. 标定操作. 【标定方法】 ① 根据传感器量程及激励恒流确定输入范围 ; ② 信号范围确定后，进入第二组参数，查看 5n 参数，若 5n 参数发生变更，必须点按 键确认保存，再常按键退出设置状态已使内部 AD 重新配置生效，若 5n 值没有变更，则继续操作 ; ③ 根据显示需要设置dot、 参数 ; ④ 设置d-En参数为允许， （仅当d-En允许时，方可显示设置后续参数） ;.

⑤ 根据所选压力传感器，确认标定点数并设置d-no ; ⑥ 点按键到参数d-8t，设置为起始点压力显示值，并将闪烁位移到最高位（千位），待压力稳定，点按 键采样该点并保存 ; ⑦ 按步骤 6 设置并采样其它压力点， 压力标定结束点只显示到在d-no参数规定的点数 ; ⑧ 点按键确认后显示参数I-84时， 表明标定结束，若重新标定，点按键， 按⑥~⑦ 操作 ; ⑨ 长按键不松开， 退出第二组参数。 【标定举例】 压力标定可分为 2 点或多点标定，举例说明压力标定的方法及步骤。 例： 0-2.0Mpa 扩散硅传感器，实际按 0-1.6Mpa 标定，即 0-1.6Mpa 对应 4-20mA 输出，激励恒流 1.5mA 供电时，满量程电压为 150mV，而变送板提供 0.4mA 恒流，则满量程电压线性降为 40mV ，1.6Mpa 时电压约为 32mV，确定信号范围±40mV， 小数点位置为 = . ,压力分 3 点标定，具体参数步骤如下 ① 将LOC设置为 1010 进入第二组参数 ; ② 根据要求设置5n、dot 、FL tr，本例 ; 5n = ±40mV dok = 000.0 fL kr = 0001 ③ d-En设置为。n，标定允许 ; d-no设置为 0003（三点标定） ④ 按键到参数d-8t，设置为 . 给定零压力， 并将闪烁位移到最高位（千位） ，待零压力稳定，点按 键确认标定 ; ⑤ 仪表显示d-8i， 给定 0.800Mpa 压力，将d-8i设置为 0.800，并将闪烁位移到最高位（千位） ，待压力稳定，点按 键确认标定 ; ⑥ 仪表显示s-8?，给定 1.600Mpa 压力，将d-82设置为 1.600，并将闪烁位移到最高位（千位） ，待压力稳定，轻按 键确认标定 ;仪表显示本组第一参数I-84，标定完毕。 注意： d-8i （d-01） -- d-88（d-o8）为标定点压力显示值，标定时设定值闪烁位仅在千位时，变送板才采样该点， 此时按下 键除记录该点显示值外，还采样该点压力并记录，若

闪烁位不在千位，按下 键后， 只记录保存该点显示值。. 功能说明. 【折线修正】 压力标定可分为 2 点、3 点、 5 点或 9 点进行标定， 以消除传感器的非线性误差，提高测量精度。当然对于线性比较好的扩散硅传感器一般采用“标零”和“标满”的 2 点标定即可，对于非线性较差的传感器可采用多点折线修正标定。 【输出迁移】 利用变送板测量、输出量程独立设置的特性，压力标定后，可在传感器测量量程内进行任意测量段的变送输出，使变送板智能化得到体现。典型应用如 : 量程 0-1.6Mpa 传感器 按 2 点标定 0～ 1.6Mpa 输出 4～20mA，可按 0～ 1.0Mpa、0～1.6Mpa、0～2.0Mpa 设置输出，标称为 1.6Mpa 的传感器超量程使用时，仔细参考使用传感器的过压特性，保证合理应用。 量程-1.0～ 1.0Mpa 传感器 实际需要-1.0Mpa～0Mpa 对应 4～20mA 输出，利用传感器测量对称性可进行 0～1.0Mpa标定，结束后，将输出量程设置为下限-1.0Mpa，上限 0Mpa 即可，特别适合不能模拟负压的场合。 【现场零点校正】 对于小量程压力变送器， 由于现场安装位置的改变(由水平安装变为垂直安装)异或是其它原因造成零点不为零的现象，此时可按如下方法进行现场零点校正 (当然校正时务必保证当前压力为零压力)：先点按一下 键，然后常按减 键不松开 6 秒以上，显示窗口显示Ero，表示零点校正成功！ 【输出反转】 输出反转也是利用智能变送板输出量程独立设置这一特性实现。例如 0～1.6Mpa 对应出4～20mA，将输出下限设置为 1.6Mpa，上限设置为 0Mpa 实现 0～ 1.6MP 对应 20mA～4mA 输出反转。. 通讯说明. 【通讯命令】 读压力值.

命令： 01 04 00 00 00 01 31 CA. 序列; 说明; 字节数; 取值. 00; 地址; 1 字节; 1～247. 01; 功能码; 1 字节; 0x04. 02～03; 起始通道; 2 字节; 0x00 0x00. 04～05; 通道数; 2 字节; 0x00 0x01. 06～07; 校验码; 2 字节; CRC_H CRC_L. 响应 : 01 04 02 00 00 B9 30. 序列; 说明; 字节数; 取值. 00; 地址; 1 字节; 1～247. 01; 功能码; 1 字节; 0x04. 02; 数据字节数; 1 字节; 0x02. 03～04; 压力数据; 2 字节; 高字节 低字节. 05～06; 校验码; 2 字节; CRC_H CRC_L. 错误响应. 序列; 说明; 字节数; 取值. 00; 地址; 1 字节; 1～247. 01; 功能码; 1 字节; 0x84. 02; 附加码; 1 字节; 0x01. 03～04; 校验码; 2 字节; CRC_H CRC_L. 读参数值 命令 : 01 03 00 00 00 01 E5 C9. 序列; 说明; 字节数; 取值. 00; 地址; 1 字节; 1～247. 01; 功能码; 1 字节; 0x03. 02～03; 参数内址; 2 字节; 0x00 0x00. 04～05; 参数个数; 2 字节; 0x00 0x01. 06～07; 校验码; 2 字节; CRC_H CRC_L. 响应： 01 03 02 00 00 79 84. 序列; 说明; 字节数; 取值. 00; 地址; 1 字节; 1～247. 01; 功能码; 1 字节; 0x03. 02; 数据字节数; 1 字节; 0x02.

03～04; 参数值; 2 字节; 高字节 低字节. 05～06; 校验码; 2 字节; CRC_H CRC_L. 错误响应. 序列; 说明; 字节数; 取值. 00; 地址; 1 字节; 1～247. 01; 功能码; 1 字节; 0x83. 02; 附加码; 1 字节; 0x01. 03～04; 校验码; 2 字节; CRC_H CRC_L. 写参数值 命令 : 01 06 00 00 00 01 48 0A. 序列; 说明; 字节数; 取值. 00; 地址; 1 字节; 1～247. 01; 功能码; 1 字节; 0x06. 02～03; 参数内址; 2 字节; 0x00 0x00. 04～05; 参数值; 2 字节; 0x00 0x01. 06～07; 校验码; 2 字节; CRC_H CRC_L. 响应： 01 06 00 00 00 01 48 0A. 序列; 说明; 字节数; 取值. 00; 地址; 1 字节; 1～247. 01; 功能码; 1 字节; 0x06. 02～03; 参数内址; 2 字节; 0x00 0x00. 04～05; 参数值; 2 字节; 0x00 0x01. 06～07; 校验码; 2 字节; CRC_H CRC_L. 错误响应. 序列; 说明; 字节数; 取值. 00; 地址; 1 字节; 1～247. 01; 功能码; 1 字节; 0x86. 02; 附加码; 1 字节; 0x01. 03～04; 校验码; 2 字节; CRC_H CRC_L.

【写参数步骤】 ①解密码锁，解锁值为 0457H,即发送命令 : 01 06 00 00 04 57 CA F4 ②写需要修改的参数，例如修改变送板地址命令： 01 06 00 01 00 02 59 CB ③确认写入，解锁值为 08AEH, 即发送命令 :01 06 00 00 08 AE 0F B6